SONDA MODULAR PASIVA PARA OSCILOSCOPIO
SA-018
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Especificaciones 

	Atenuación
	1:1
	10:1
	± 2 % at DC (10:1)

	Coeficiente de voltaje
	-
	0.0025 %/V
	(typical)

	Ancho de banda
	12 MHz
	200 MHz
	(-3 dB)

	Tiempo de subida
	29 nsec
	1.75 nsec
	(10 % - 90 %) (typical)

	Tensión máxima al trabajo
	CAT 1:
	-
	400 V rms 1250 V transient overvoltage
	

	
	CAT 2:
	55 V rms CAT II
	300 V rms CAT II
	

	Impedancia de entrada
	- 

145 pF incl. Osc
	10 MΩ 

19.5 pF
	

	Rango de compensación
	-
	7 pF - 75 pF
	± 1 % (typical)

	Acoplador de entrada del instrumento
	1 MΩ AC / DC
	1 MΩ AC / DC
	(typical)

	Peso
	59 g

	Longitud de cable 
	1.2 m

	Diámetro de la punta de prueba
	5 mm

	Altitud
	<2000m

	Rango de Temperatura
	0° C to +50° C

	Humedad relativa máxima
	80% para temp. hasta +31°C, decreciendo linealmente hasta el 40% a +50°C. 


NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD.
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 sobre el equipo significa "CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES". En este manual puede aparecer también como símbolo de advertencia o precaución. 

Recuadros de ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES pueden aparecer a lo largo de este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o daños al equipo u otras propiedades
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Generales

La seguridad puede verse comprometida si no se aplican las instrucciones dadas en este Manual. 

Utilizar solamente en sistemas o aparatos con el negativo de medida conectado al potencial de tierra. 

Este equipo puede ser utilizado en instalaciones con Categoría de Sobretensión II y ambientes con Grado de Polución 2. (Ver Especificaciones). 

El negativo de medida se halla al potencial de tierra.

Revise el estado de las sondas antes de su utilización. 

Tener siempre en cuenta los márgenes especificados tanto para la alimentación como para la medida.

Recuerde que las tensiones superiores a 70 V DC ó 33 V AC rms son potencialmente peligrosas.

 Observar en todo momento las condiciones ambientales máximas especificadas para el aparato.

Seguir estrictamente las recomendaciones de limpieza que se describen en el apartado Mantenimiento.

Especificas 
Conecte la pinza de masa solamente al potencial de tierra. 
Conectar en primer lugar el conector de la sonda al equipo, a continuación, la pinza al negativo de medida y en tercer lugar la sonda al punto de medida.
Para desconectar proceder en sentido inverso.

No utilizar en atmósferas explosivas. 
Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión 
· Cat I Instalaciones de baja tensión separadas de la red. 
· Cat II Instalaciones domésticas móviles. 
· Cat III Instalaciones domésticas fijas. 
· Cat IV Instalaciones industriales.

Símbolos relacionados con la seguridad:
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Mantenimiento

Recomendaciones de limpieza. 

Para limpiar el exterior de la sonda use un paño suave humedecido en agua destilada o alcohol isopropílico. Antes de usar, asegúrese que la sonda está completamente seca.
Cambio de la punta de prueba. 

Para cambiar la punta de prueba use unos alicates apropiados para sujetar y estirar con cuidado de la punta de prueba de manera longitudinal. No sujete y estire del plástico aislante o de su carcasa porque la punta de prueba podría quedar bloqueada y no podría ser cambiada y por consiguiente la sonda quedaría dañada. Una vez que la punta ha sido extraída, una nueva puede ser insertada usando los alicates e introduciéndola de manera longitudinal en su zócalo de contacto. Para asegurarse de que se ha insertado completamente, presione con cuidado la punta de prueba sobre una superficie dura. Ver figura.
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