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Mantenimiento
Electrodos de pH.

¡Un electrodo de pH está activo y estable solo después de humedecerse! Para este fin, debe
sumergirse durante al menos diez horas en una solución de 3 ... 4 M de KCl. Durante corto
interrupciones (por ejemplo, almacenamiento), el electrodo debe sumergirse en un KCl 3 ... 4 M
solución. Al hacer esto, siempre se mantiene listo para usar. Cuando la interrupción es
más de un mes, rellene el tapón de cierre con 3 ... 4 M KCl y conéctelo al
punta del electrodo para proteger el bulbo de vidrio. Antes de su uso, asegúrese de que
la parte de referencia del electrodo se completa con una solución de KCl 3 ... 4 M KCL solución.
¡Evite una baja presión dentro del electrodo! Por lo tanto, siempre quite el cierre
desde la apertura de rellenado durante las mediciones, así como durante el
calibración. Esto permite que la solución salina fluya a través del líquido cerámico
unión y evita la contaminación del electrolito. Por la misma razón, el
el nivel interno siempre debe ser más alto que el nivel exterior de la medición
solución. Cierre la abertura de rellenado otra vez cuando almacene el electrodo.

Un electrodo contaminado puede limpiarse con un detergente suave o 0.1 M HCl. Grasiento
las sustancias pueden eliminarse con acetona o alcohol (nunca haga esto con plástico
electrodos!).

Si el electrodo está contaminado por materiales proteínicos (como la sangre), debería
párese en una solución de limpieza durante la noche y luego limpie con agua destilada
antes de usar. El electrodo de pH se desgasta al ser utilizado. Si el electrodo tiende a
responder más lentamente y la calibración se vuelve difícil, incluso después de la limpieza, debería
ser reemplazado por uno nuevo.

Electrodos metálicos

Los electrodos metálicos (Pt, Ag, Au) siempre están listos para usar. Durante breves interrupciones
están inmersos en agua destilada. Deben limpiarse regularmente:
• Los electrodos de plata se sumergen en una solución concentrada de amoníaco durante una hora.
• Los electrodos de platino u oro están sumergidos en ácido nítrico concentrado durante una hora.

Electrodos de conductividad

¡Una celda de conductividad está activa y estable solo después de la humectación! Para este propósito
debe sumergirse durante al menos una hora en agua destilada. Enjuague la celda siempre
después del uso y almacenarlo en agua destilada (agregue un poco de detergente para mantener la esponjosidad superficie de platino en perfectas condiciones).

Una celda contaminada se puede limpiar con un detergente suave o ácido nítrico diluido. Grasiento
las sustancias pueden eliminarse con acetona o alcohol (nunca haga esto con plástico
electrodos!).
Electrodos de oxígeno disuelto

¡Un electrodo de oxígeno disuelto está activo y estable solo cuando está polarizado! los
el cuerpo del electrodo tiene una vida casi ilimitada y no requiere mantenimiento. Después
uso prolongado del electrodo, puede ser desactivado. Una indicación es que
el electrodo ya no responde correctamente a la calibración. 
En este caso:

1.Atornille con cuidado el cabezal de medición.

2. Retire con cuidado los depósitos precipitados con la ayuda de papel de filtro. Hacer
¡no use papel abrasivo o una fibra de vidrio!

3. Enjuague varias veces con agua destilada y sacúdalo cuidadosamente del agua
gotas.

4. Tome la cabeza de medición, llénela con una nueva solución de electrolito y muy lentamente
atorníllelo en el electrodo mientras lo sostiene verticalmente.

5. ¡Deje que el electrodo descanse durante unas horas! El electrodo ahora está listo para usar
de nuevo.

• Reemplace la membrana solo cuando esté dañada, NO cuando la calibración ya no sea
¡posible!

