DETERMINADOR DE PUNTO DE FUSIÓN MODELO SMP30

El aparato está diseñado para medir y registrar las temperaturas de muestras cristalinas depositadas en tubos capilares. Se pueden colocar hasta tres tubos en una cámara iluminada en el interior del bloque de aluminio. Los tubos se pueden observar mediante una lupa situada en la parte frontal de la unidad. Todos los controles se realizan por medio del teclado de membrana táctil.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones totales:

Altura: 170 mm

Profundidad: 200 mm

Anchura: 325 mm

Peso: 3,6 kg

Especificaciones técnicas:

Rango de temperaturas:                                 De ambiente a 400°C

Resolución de temperatura:                           0,1°C

Velocidad de rampa:                                      De 0,5°C a 10°C/minuto

Tiempo de enfriamiento:                                De 350°C a 50°C en 12 minutos

Número de muestras:                                     Tres

Pantalla:                                                           LED de 4 x 40 caracteres alfanuméricos

Sensor                                                             PT1000

Almacenamiento en memoria:            7 lecturas de temperatura por tubo de muestra probado

Alimentación eléctrica:                                   115V / 230V, 50-60Hz
AVISO DE SEGURIDAD ANTES DEL USO 

Si el equipo no se utiliza tal como se describe en este manual y se emplean accesorios distintos de los recomendados por Stuart, la protección ofrecida puede verse afectada. Este equipo se ha diseñado para funcionar en las condiciones siguientes:

· Sólo para uso en interior

· Se debe utilizar en un área bien ventilada

· Rango de temperatura ambiente: de +5°C a +40°C

· Altitud: hasta 2000 m

· Humedad relativa: inferior al 80%

· Fluctuación de la alimentación eléctrica: inferior al 10%

· Categoría de sobretensión II: según IEC 60364-4-443

· Grado de contaminación: 2

No mueva ni transporte nunca la unidad cuando esté en funcionamiento o esté conectada a la alimentación de red eléctrica.

La unidad se debe transportar con las dos manos, colocando los dedos por debajo de cada lado del bastidor. 

Las ranuras de ventilación de la parte posterior del bloque de muestras no deben estar cerradas ni obstruidas. 

MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la red eléctrica antes de efectuar tareas de servicio o mantenimiento.

Este equipo no precisa un servicio periódico. El único mantenimiento necesario consiste en limpiar las superficies internas y externas con un paño humedecido y un detergente suave. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos.
CONTACTO
Calibración: 

E-mail: stuarthelp@bibby-scientific.com

Tel: +44 (0)1785 810433

Reparaciones: 

Sólo se deben utilizar piezas de repuesto suministradas o especificadas por Stuart o sus agentes. La instalación de piezas no aprobadas puede afectar al rendimiento y a las funciones de seguridad incorporadas en el instrumento.

Si desea obtener una lista completa de las piezas que pueden necesitar los técnicos de servicio que realizan las reparaciones internas, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico (deberá proporcionar el número de serie y el modelo):

E-mail: service@bibby-scientific.com

Tel. +44 (0)1785 810475

Fax: +44 (0)1785 810471 

Consulta técnica: 

E-mail: stuarthelp@bibby-scientific.com

Tel: +44 (0)1785 810433

Tel.: +44 (0)1785 810433
