INCUBADORA MEMMERT MODELO INE 200
Características 
Los equipos de las series UNE, INE y SNE funcionan con convección natural de aire. En las estufas de las series UFE, SFE y IFE se realiza la circulación de aire mediante una turbina en la pared posterior de la cámara interior.
Tanto en los equipos de convección natural como en los de turbina de aire, el aire fresco que entra (1) se calienta en la cámara de precalentamiento (2). El aire así precalentado entra a través de las ranuras de aire (3) de la pared lateral de la cámara interior (4). La turbina de aire (5) en la pared posterior de la cámara interior produce, en comparación con la convección natural, un cambio mayor de aire y una mayor circulación forzada horizontal. Mediante la trampilla de aire (6) en la pared posterior del equipo se ajusta la cantidad de aire que entra y sale (cambio de aire) (7). 
[image: image1.png]——————————

, &

lida de aire

6

trampilla de aire

—
5
turbina de aire

entrada de aire fresco

4
cémara interior

3
ranuras de aire

camara de
precalentamiento




[image: image2.png]Indicacién del calefaccion indicacion de alarma
temporizador

indicacién de los indicacién de
modos de servicio temperatura

I'IIEII'II'IIEI‘I'

fig:: URE 500

teclaset  mando giratorio pulsador  regleta para la
(interruptor principal) trampilla

de aire

indicacion de la temperatura

indicacion de la de vigilancia

turbina




[image: image3.png]Puerto de " » 2

comunicacién
RS232C

205—]
L Y

Clavija de _—_l_i

alimentacion




Indicaciones generales de seguridad para estufas 
¡ATENCIÓN! Antes de abrir la tapa de la carcasa, retirar el conector.
Los trabajos de mantenimiento y reparación relacionados con la apertura de la carcasa, sólo podrán ser relacionados por técnicos electricistas. 

Al conectar una estufa MEMMERT a la red eléctrica, ha de tenerse en cuenta la normativa específica del país (Alemania p.ej. DIN VDE 0100, con circuito de protección mediante interruptor diferencial). 

Las estufas Memmert no están protegidas contra explosión y por consiguiente no son aptas para el calentamiento de sustancias que puedan formar, en combinación con el aire/gas inflamables dentro de la estufa o en su entorno.

Las propiedades físicas y químicas del producto a calentar (p.ej. temperatura de inflamabilidad etc.), han de tenerse necesariamente en cuenta, ya que, de lo contrario, pueden producirse daños considerables (carga, estufa, entorno de la estufa). 

Tanto la temperatura programada de operación, en el regulador de seguridad, han de ajustarse dependiendo de la sensibilidad térmica de la carga. 

Durante la primera puesta en marcha de la estufa, conviene no dejarla sin vigilancia, hasta que se haya alcanzado la temperatura de equilibrio (es decir, hasta como mínimo 30 minutos después de alcanzar, la estufa, la temperatura programada). 

Evitar la formación intensa de polvo, o vapores agresivos, en el interior o en el entorno de la estufa. Las acumulaciones de polvo pueden producir cortocircuitos. 

La distancia entre la pared y la parte posterior de la estufa deberá ser como mínimo 150 mm. La distancia respecto al techo no debe ser menos a 200 mm y la distancia lateral respecto a la pared de 80 mm. Se ha de garantizar suficiente circulación de aire en el entorno de la estufa. 

LIMPIEZA
La limpieza periódica de la cámara interior, que se limpia facilmente, evita la formación de restos que en efecto continuo puedan mermar tanto el aspecto de la cámara interior de acero inoxidable como su funcionalidad. Las superficies metálicas de la estufa pueden limpiarse con productos de limpieza para acero inoxidable corrientes en el comercio. Hay que cuidar de no introducir objetos oxidados o que puedan oxidarse en contacto con la cámara interior o la carcasa de acero inoxidable. Los sedimentos de óxido provocan la infección del acero inoxidable. Si a causa de los ensuciamientos, se producen puntos de óxido en la superficie de la cámara de trabajo, estos deben ser limpiados y pulidos de inmediato. El panel de mando, los módulos de servicio, así como otras partes de plástico de las estufas no deben limpiarse con productos de limpieza que contengan disolventes o arena para fregar.

Mantenimiento

El mantenimiento de su estufa MEMMERT es esencial para su larga duración así como para su derecho a garantía.

Los aparatos de MEMMERT apenas precisan poco mantenimiento, sin embargo recomendamos lubricar las piezas móviles de las puertas (bisagras y cierre) 1 vez por año (en servicio permanente 4 veces por año) con una grasa fina de silicona y comprobar si las bisagras están bien fijadas con tornillos. No se puede prescindir de un buen cierre de puerta en las estufas. En las estufas de MEMMERT, el cierre estanco de la puerta queda garantizado de forma óptima por una junta de lado estufa y otra junta de lado puerta. En servicio permanente puede producirse que se asiente el material flexible de las juntas. Con el fin de garantizar a pesar de ello un cierre exacto de la puerta, será preciso en su caso reajustarla.

Tras soltar los 2 tornillos (2) en el lado superior o bien inferior de la puerta se puede desplazar ligeramente la parte superior (1) de la bisagra en dirección de la flecha. 

Tras soltar el tornillo prisionero (3), se puede reajustar la puerta girando el excéntrico (4) con desatornillador. ¡Atención! El tornillo prisionero (3) va asegurado con pegamento y puede soltarse bruscamente con llave de hexágono interior de 2mm. Después aplicar en el tornillo prisionero (3) pegamento de nuevo y reapretar. La chapa de cierre (6) puede reajustarse también tras soltar el tornillo (5) en dirección de la flecha. Hay que cuidar que quede bien atornillada nuevamente la chapa de cierre.
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