CENTRIFUGADORA HEMO-BUNSEN

La centrifuga HEMO es una centrifuga de sobremesa para laboratorio diseñada para diagnostico in vitro (IVD). Casi toda la energía suministrada a la centrifuga se transforma en calor, que se transmite a su entorno. Por esa razón es importante asegurar una ventilación adecuada.

Los conductos de ventilación situados dentro de la centrifuga deben de permanecer funcionales completamente. No debe situarse en la proximidad de radiadores o ser expuesta a la luz directa del sol. La superficie sobre la que se coloque la centrifuga debe ser estable, lisa y nivelada. Deberá crearse una zona de seguridad, de un radio de al menos 30 centímetros, alrededor de la centrifuga. Bajo condiciones de uso normales la temperatura no debería caer por debajo de los 15°C, o exceder 35°C. Si la centrifuga se coloca en un lugar cálido desde otro frio, se condensará agua en su interior. Es importante que se conceda un tiempo suficiente para un secado exhaustivo antes de volver a ponerla en funcionamiento (al menos cuatro horas). 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo:    HEMO ref.1461

Alimentación:      L1+N+PE V/Hz 230V/50-60 Hz (opcionalmente 110V/50-60 Hz)

Consumo:    190 W

Nivel de interferencia radioeléctrica:    UNE-EN-55011

Nivel de ruido:    56 dB

Velocidad:    100÷18000 rpm

Aceleración máxima:    FCR 24088 x g

Capacidad máxima:    500 ml.

Ajuste de tiempo:    0÷99 min.,∞ (en intervalos de 1seg.)

Medida de tiempo:    Desde el arranque o desde que se alcanza la velocidad máxima.

Numero de programas:    99

No rampas de aceleración:    10

No rampas de deceleración:    10

Ciclo corto (SHORT)

Conexión con PC:    RS-232

Dimensiones y peso:
Fondo:              435 mm

Anchura:           355 mm

Altura:               270 mm

Peso:                10 kg

Condiciones de funcionamiento de la centrífuga: UNE-EN-61010-1 p.1.4.1

Temperatura del entorno:                              +5÷+40°C

Humedad en relativa del entorno:                         < 80%

Categoría de instalación:                            II UNE-EN 61010-1

Grado de contaminación:                            2 UNE-EN 61010-1

Zona de seguridad:                                      300 mm
PRECAUSIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

La centrifuga tiene una construcción rígida y estable. El exterior es de plástico, con una hoja de aluminio en la parte frontal. La tapa se monta sobre el eje metálico de las bisagras, y se asegura frontalmente mediante una cerradura electromagnética, que previene cualquier intento de abrirla durante el centrifugado. El recipiente que constituye la cámara de centrifugado este hecho de una placa de metal resistente al acido. 
1. Antes de conectar la centrifuga lea cuidadosamente todas las partes del manual de instrucciones, con el fin de asegurar un trabajo fluido y evitar cualquier daño al equipo o sus accesorios.

2. La centrifuga puede ponerse en funcionamiento por personal de laboratorio tras familiarizarse con el manual de instrucciones, nunca por personal no cualificado.

3. La centrifuga nunca puede ser transportada con el rotor montado en el eje del motor.

4. Usar solo los rotores, tubos de ensayo y repuestos originales de la centrifuga.

5. En caso de funcionamiento defectuoso de la centrifuga, se debería llamar al servicio técnico de BUNSEN,S.A o a un representante autorizado.

6. No conectar la centrifuga si no está instalada adecuadamente o el rotor no está montado correctamente.

7. La centrifuga no puede ser puesta en funcionamiento en lugares con riesgo de explosiones.

8. No se permite el centrifugado de materiales que tras entrar en contacto con el aire puedan formar mezclas fácilmente inflamables o combustibles.

9. No se permite el centrifugado de ningún material toxico o patológico a menos que se hayan tomado las precauciones de seguridad apropiadas (trabajo en áreas adecuadas, con medidas y equipo de seguridad). Siempre se deberán llevar acabo procedimientos de desinfección adecuados, si la centrifuga, o sus accesorios, han sido contaminados por sustancias de riesgo.

10. No abrir nunca la tapa manualmente cuando el rotor esta aun girando.

11. No exceder el límite de carga señalado por el fabricante.

12. Los rotores están diseñados para líquidos con una densidad homogénea media de 1,2 g/cm3, o menos en caso de centrifugado a máxima velocidad. Si van a usarse líquidos de una densidad mayor, deberá reducirse la velocidad (ver punto 7.3.3 "carga máxima").

13. No podrá usarse ningún rotor, contenedores o reductores con signos de corrosión u otros danos mecánicos.

14. El centrifugado de sustancias con propiedades altamente corrosivas, que pudieran causar daño a los materiales y disminuir las propiedades mecánicas de los rotores, contenedores y reductores, no está permitido.

15. No usar rotores u otros accesorios no autorizados por el fabricante. El uso de tubos de ensayo de cristal y de plástico comerciales, diseñados para trabajar en centrifugas de laboratorio, está permitido. Se desaconseja fervientemente el uso de cualquier accesorio no incluido en el manual de instrucciones. La ruptura de tubos de ensayo no diseñados para centrifuga puede causar desequilibrios peligrosos.

16. No se permite centrifugar con los rotores descubiertos o con tapas que no han sido adecuadamente fijadas.

17. No levantar, mover o apoyarse en la centrifuga durante su funcionamiento.

18. No permanecer dentro de la zona de seguridad de 30 centímetros alrededor de la centrifuga ni dejar ningún material en esa zona, por ejemplo, gradillas, tubos de ensayo, etcétera. 
19. No colocar ningún objeto sobre la centrifuga.
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CENTRIFUGA 

Aparte de los elementos de seguridad descritos anteriormente, y de las medidas

de seguridad que se llevan a cabo, existen otros elementos activos que son los

siguientes:

Cierre de la tapa. La centrifuga solamente se debe poner en marcha cuando la tapa está cerrada (aparecerá en el display el símbolo). La tapa se pude abrir solamente después de que el rotor está parado. En el caso de una apertura de emergencia de la tapa durante la centrifugación, la centrifuga se desconectará inmediatamente y el rotor se frenará hasta detenerse por completo.

Cuando la tapa está abierta (aparece en el display el símbolo) el motor se queda completamente desconectado de la alimentación de manera que es imposible hacer girar la centrifuga.

Comprobación del sistema de desequilibrio. Cuando la carga que hay en el rotor esta desequilibrada- no es la misma entre los vasos opuestos del rotor- aparece en el display ERROR UNBALANCE; el motor se desconecta durante la aceleración o durante el funcionamiento de la centrifuga

Verificación y compatibilidad del rotor instalado en la centrífuga. Antes de empezar a girar la centrifuga, esta comprueba que el rotor que está instalado, es compatible con los prefijados en el equipo. En el caso de que el rotor sea incompatible con la centrifuga, el equipo-que había empezado a girar- se detiene, emite un pitido y aparece en el display la señal de ERROR ROTOR.

Comprobación de que la centrífuga está en reposo. La tapa solo se puede abrir si el rotor está parado. Esto el programa de la centrifuga lo comprueba haciendo un chequeo previo- es otra de las funciones del microcontrolador- y lo señaliza en el display informando del estado del rotor (girando o parado) antes de poder abrir la tapa.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

¡Atención! Usar guantes protectores para todas las tareas mencionadas a

continuación

Limpieza de la centrífuga. Para limpiar la centrifuga, se recomienda usar agua y jabón o cualquier otro detergente hidrosoluble suave. Evite sustancias corrosivas o agresivas. No use soluciones alcalinas, disolventes u otros productos que contengan partículas que pudieran causar fricción. Pasar un trapo para eliminar de la cámara de centrifugación la condensación que se puede producir o restos de productos utilizados. Cuando no se trabaja con la centrifuga, intentar dejar la tapa abierta para evitar que se concentre humedad en la cámara de centrifugación.

Limpieza de los accesorios. Con el fin de asegurar unas condiciones de trabajo adecuadas, el equipo tiene que ser sometido a mantenimiento regularmente. Los rotores y contenedores, al igual que los reductores deben soportar una gran tensión que se origina por la fuerza centrífuga. Las reacciones químicas al igual que la corrosión (fruto del cambio de presión y reacciones químicas) pueden ocasionar el deterioro o la destrucción de las partes metálicas. Se pueden producir pequeñas grietas en la superficie de estos componentes, que pueden aumentar de tamaño y disminuir la resistencia del material sin causa aparente. Cuando se detecte cualquier daño o fisura en la superficie o en algún otro lugar, la pieza en cuestión (rotor, contenedor, etc.) debe ser reemplazada inmediatamente. Con el fin de evitar la corrosión, tanto el rotor como su eje de montaje, los contenedores y los reductores deben ser limpiados con frecuencia. La limpieza del equipo debe realizarse fuera de la centrifuga una vez por semana o aún mejor, después de cada uso. Después, las partes deben secarse usando un trapo suave, o en una cámara de secado a temperatura de alrededor de 50°C

Las piezas de aluminio son particularmente sensibles a la corrosión. Para su limpieza debería usarse un agente limpiador extremadamente neutral, con un PH de 6÷8. No deben emplearse agentes alcalinos con un PH superior a 8. De esta manera la vida útil de los accesorios se aumenta sensiblemente y se reducen en gran medida las posibilidades de corrosión. Un mantenimiento correcto alarga la vida del rotor y previene danos. El fabricante no atenderá ninguna queja relativa a corrosión y danos causados por un mantenimiento insuficiente.

Esterilización y desinfección de la cámara de centrifugado y accesorios. Pueden usarse todos los agentes desinfectantes estándar. La centrifuga y los accesorios están hechos de distintos materiales, lo que debería tenerse en cuenta. Recuerde la resistencia a la temperatura de los distintos materiales cuando use vapor por para esterilizarlos. Se deberían usar contenedores sellados para el centrifugado, por ejemplo, de materiales infecciosos, con el fin de prevenir que penetren en la centrifuga. Los contenedores y los rotores pueden ser esterilizados a 121-124°C durante 15 minutos a 215 kPa. La centrifuga se desinfectará con agentes de uso habitual en el sector del cuidado de la salud (ver ejemplos en apartado 2.2.) El usuario es responsable de la desinfección adecuada de la centrífuga, en el caso de que cualquier material peligroso se haya derramado dentro o fuera de la unidad; use siempre guantes protectores cuando realice las tareas arriba descritas.

Lubricación. Las sujeciones de los contenedores deben ser siempre lubricados con vaselina libre de ácidos. De esa manera se garantiza una inclinación uniforme de los contenedores, y también un proceso de centrifugado silencioso.
CONTACTO 

BUNSEN, S. A.

Teléfono: +34916113584

