ALL AMERICAN
50X  & 75X Esterilizador eléctrico de vapor a presión

[image: image1.png]@ LISTED. 50K Verlocon una base desoporeopciona, ParteNo. 2160 75X Verlocon una base de sopore pcional,PateNo. 4180




Especificaciones
[image: image2.png]Medio ambiente permitido para
la operacion

Esta unidad ha sido disefiada para operar en
interiores a una temperatura entre 5 y 40 grados
centigrados 0 41'y 104 grados F. El grado
IEC664 de polucién permitido no puede exceder
una ratio de dos. Los niveles de humedad permi-
tidos son de 80% para temperaturas hasta de 31
grados centigrados (88 GF.) y disminuye en
forma lineal al 50% a 40 grados C. (104GF).



[image: image3.png]Elevacion sobre el nivel del mar.
Aaltitudes sobre el nivel del mar se necesitan
ajustes adecuados para compensar con el efecto de
laaltitud en el punto en que el agua hierve. Le
sugerimos que aumente la presion a 0.5 psi por
cada 1000 pies de elevacion sobre el nivel del mar.

Elevacion Presion

oft 15-17 psi
2000ft 16-18 psi
4000ft 17-19 psi
6000ft 18-20 psi
8000ft 19-21 psi

10,0001t 20-22 psi




[image: image4.png]El corddn eléctrico que viene con esta unidad es
una enchufe de 3 terminales con uno a tierra.
Este enchufe es para ser usado en un tomacor-
riente en la pared con linea a tierra, para
minimizar la posibilidad de un choque eléctrico
de esta unidad. No bajo ninguna razén corte el
lerminal a tierra o use una enchufe adaptador de
2 terminales. Esta unidad esta disefiada para ser
operada usando energia eléctrica de su compafiia
eléctrica local. Esto tiene una ratio de sobre-
voltaje transitorio de II. La unidad de 120V esta
disefiada para operar a una frecuencia de 50/60
Hz con un de voltaje de 115 voltios de CA+/-
10%. Launidad de 220V esta disefiada para
operar a una frecuencia de 50/60 Hz con un
voltaje de 230 voltios de CA+/-5%.





[image: image5.png]Si tiene duda, el usuario debe hacer
chequear el tomacorriente y el circuito
eléctrico por un electricista calificado,
para estar seguro de que el tomacorri-
entes le puede proveer corriente y voltaje
adecuado y linea a tierra correcta




Precauciones

[image: image6.png]EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES Y / 0
EL USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR
QUEMADURAS, LESIONES CORPORALES O
EXPLOSION.

Al utilizar este esterilizador de vapor a presion, las
precauciones basicas de seguridad siempre se deben
sequir:

1. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de
‘operar por primera vez la unidad.

2. El aparato se calienta durante el uso. No togue las
superficies calientes. Sea siempre cuidadoso al manipular
a unidad cuando esté caliente.

3. Supervise de muy cerca a los nifios si el esterilizador
esté siendo utilizado cerca de nifios.

4. Debe usa extrema cautela al mover el esterilizador
cuando contenga liquidos calientes.

5. No dé al esterilizador ningdn otro uso que no sea su
uso previsto.

6. Siempre que sea posible utilice en el esterilizador sélo
agua destilada o desionizada.

7. Compruebe siempre que los dispositivos de liberacién




[image: image7.png]de presion estén libre de obstrucciones antes de utilizar el
esterilizador.

8. Estey todos los esterilizadores de vapor funcionan bajo
presién. El uso inadecuado puede resultar en lesiones
quemaduras. Asegdrese de leer las instrucciones de
‘operaci6n antes del primer uso y que la unidad esté
cerrada adecuadamente antes de operar para evitar
posibles lesiones.

9. Antes de cada uso, asegurese de que el manémetro
marque cero.

10. NUNCA afloje las tuercas de mariposa hasta que el
manémetro de presion de vapor marque cero, y haya
permitido escapar la presion restante mediante abrir la
vélvula de control en la posicién vertical *abierta”.

11. NUNCA abra el esterilizador hasta que la unidad se
haya enfriado y el manémetro de presion de vapor interno
lea cero.

12. NUNCA use este esterilizador para coccion o proce-
samiento de alimentos.

13. NUNCA ponga en operacion la unidad sin agua.
Hacer esto dafiard el elemento calefactor.




[image: image8.png]14. NUNCA mueva de un lugar a olro el esterilizador
mientras esté bajo presion.

15. Aseguirese de mantener lubricado el sello de metal a
metal.

16. No someta bruscamente al esterilizador a cambios
extremos de temperatura, porque esto pudiese provocar la
expansion o contraccion del metal lo cual puede dafiar
cualquier dispositivo de aluminio. No mueva el esteril-
izador de un drea de almacenamiento en frio directamente
sobre una llama o elemento caliente. No agregue agua fria
aun esterilizador que ha sido calentado por mucho
tiempo y continde estando caliente. No enfrie el esteril-
izador mediante verter agua fria dentro o sobre la unidad.
17. Aligual que en todos los entornos clinicos / de
laboratorio, use gafas de seguridad cuando esté dando
uso a su esterilizador.




Mantenimiento
[image: image9.png]Atencion

Esta unidad ha sido la presién de vapor probada
en la fébrica y se aprob. La decoloracion leve
por dentro de la unidad es causada por la prueba
de vapor caliente.




[image: image10.png]Limpiando

Cuando ha terminado de usar el esterilizador,
necesita sacarle el agua a la unidad, enjuaguelo
literalmente y séquelo completamente. Este
procedimiento necesita hacerse diariamente.
Durante la noche no deje agua en la unidad.
Enjuéguelo literalmente entre cambios de agua.
Almacene el esterilizador en una 4rea seca. La
préxima vez que use el esterilizador l1énelo con
agua limpia destilada. Agua destilada es el agua
recomendada. Si el agua destilada no es
accesible use el agua local. Si el agua del
acueducto local contiene cal o altos niveles de
minerales, la unidad requerird ser limpiada
periédicamente para remover y prevenir las
acumulaciones de cal o depdsitos de minerales.





[image: image11.png]Las unidades deben de ser limpiadas siempre
que haya acumulaciones de cal o minerales.
Después de muchos ciclos, un deposito blanco
talvez se empiece a formar en el fondo del esteril-
izador. Le recomendamos limpiar con un
removedor de cal. Los fabricantes de cafeteras
tienen limpiadores que talvez pueda usar.
ambién hay soluciones disponibles en su
erreterfa o farmacias que se pueden usar para
impiar el aluminio. Siga las instrucciones del
abricante y haga una solucion de limpiador,
lenando el esterilizador mas arriba del nivel
normal de operacién.

[ambién puede usar vinagre blanco normal para
impiar el esterilizador. Deje el esterilizador por
pocos minutos y después enjudguelo literal-
mente. Talvez tenga que sequir este proced-
imiento repetidas veces para remover completa-
mente la cal y depésitos de minerales.





