Generador de funciones arbitrarias  AFG-2000 Series

CARACTERÍSTICA 
	Modelos
	AFG-2000 series
	AFG-2100 Series

	
	2005
	2012
	2025
	2105
	2112
	2125

	Formas de onda



	 
	 
Seno, cuadrado, rampa, ruido, forma de onda arbitraria



	
	

	Forma de onda arbitraria


	 
	Frecuencia de muestreo


	20 MSa/s

	
	Tasa de repetición


	10MHz

	
	Longitud de forma de onda


	4k puntos

	
	Resolución de amplitud


	10 bit

	
	Memoria no volátil


	4k puntos

	Características de Frecuencia



	Distancia


	Seno, Plaza
	0.1Hz
|
5MHz
	0.1Hz
|
12MHz
	0.1Hz
|
25MHz
	0.1Hz
|
5MHz
	0.1Hz
|
12MHz
	0.1Hz
|
25MHz

	
	Rampa


	0.1Hz ~ 1MHz

	Resolución


	Seno, Plaza, Rampa


	0.1Hz

	Exactitud


	Estabilidad


	±20 ppm

	
	Envejecimiento


	±1 ppm, por 1 año

	
	Tolerancia


	≦ 1 mHz

	Características de salida



	Amplitud


	Distancia


	1 mVpp a 10 Vpp (en 50Ω), 0.1Hz ~ 20MHz

2 mVpp a 20 Vpp (circuito abierto), 0.1Hz ~ 20MHz

1 mVpp a 5 Vpp (en 50Ω), 20MHz ~ 25MHz

2 mVpp a 10 Vpp (circuito abierto), 20MHz ~ 25MHz



	
	Exactitud


	± 2% de ajuste ± 1 mVpp (a 1 kHz,> 10 mVpp)


	
	Resolución


	1 mV o 3 dígitos

	
	Llanura


	± 1%  (0.1dB)  ≦100kHz   
± 3% (0.3 dB)   ≦5MHz
± 4% (0.4 dB)   ≦12MHz
± 20% (2 dB)   ≦20MHz
± 5% (0.4 dB)   ≦25MHz
(onda sinusoidal relativa a1 kHz)

	
	Unidades


	Vpp, Vrms, dBm

	Compensar


	Distancia


	±5 Vpk ac +dc (into 50Ω)
±10Vpk ac +dc (Open circuit)
±2.5 Vpk ac +dc (into 50Ω) for 20MHz-25MHz
±5Vpk ac +dc (Open circuit) for 20MHz-25MHz

	
	Exactitud


	2% de ajuste + 5 mV + 0.5% de amplitud



	Salida


	Impedancia


	50Ω típico (fijo)> 300kΩ (salida desactivada)



	
	Protección (salida principal)


	
El cortocircuito protegido por el relé de sobrecarga desactiva automáticamente la salida.

	
Salida SYNC 

 
	Nivel


	TTL-compatible en>1kΩ

	
	
Impedancia
	50Ω nominal

	
	Tiempo de subida o caída


	≦25ns

	Características de la onda sinusoidal


	Distorsión armónica


	–55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0.1Vpp
–50 dBc 200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp
–35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp
–30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp

	Ola cuadrada

Características


	Tiempo de subida / bajada


	≦25ns a la salida máxima (en 50Ωload)

	
	Excederse


	< 5%

	
	
Asimetría
	1% de periodo+1 ns

	
	Ciclo de servicio variable


	1.0% a 99.0%  ≦ 100kHz
20.0% a 80.0% ≦ 5 MHz    
40.0% a 60.0% ≦10MHz                                                                                                  50%           ≦ 25MHz

	Características de la rampa


	
Linealidad
	＜ 0.1% de salida máxima



	
	Simetría variable


	0% to 100%(0.1% Resolución)

	AM Modulación

	 
	Forma de onda del portador


	－
	Seno, cuadrado, triángulo

	
	Modulación de formas de onda


	－
	Seno, cuadrado, triángulo

	
	Frecuencia de modulación


	－
	2 mHz a 20 kHz (Int)
DC a 20KHz (Ext)

	
	Profundidad


	－
	0% a 120.0%

	
	Fuente


	－
	Interno / Externo

	FM Modulación

	 
	Forma de onda del portador


	－
	
Seno, cuadrado, triángulo

	
	Modulación de formas de onda


	－
	Seno, cuadrado, triángulo

	
	Frecuencia de modulación


	－
	2 mHz a 20 kHz (Int)
DC a 20KHz (Ext)

	
	Desviación


	－
	DC a Máxima Frecuencia.

	
	Fuente


	－
	Interno / Externo

	BARRER



	 
	Formas de onda


	－
	Seno, cuadrado, triángulo


	
	Tipo


	－
	Lineal o Logarítmico



	
	Comience F / Stop F


	－
	0.1Hz a frecuencia máxima



	
	Tiempo de barrido


	－
	1 ms a 500 s

	
	Fuente


	－
	Interno / Externo



	FSK

	 
	Forma de onda del portador


	－
	Seno, cuadrado, triángulo



	
	Modulación de formas de onda


	－
	50% cuadrado del ciclo de trabajo


	
	Tasa de modulación


	－
	2mHz a 100kHz(INT)
DC a 100kHz(Ext)

	
	Rango de frecuencia


	－
	0.1Hz a frecuencia máxima



	
	Fuente


	－
	Interno / Externo

	Contador de frecuencias



	 
	Distancia


	－
	5Hz a 150MHz

	
	Exactitud


	－
	Precisión base de tiempo ± 1 contar 



	
	Base de tiempo


	－
	±20ppm (23℃ ± 5℃) después de 30 minutos de calentamiento.



	
	Resolución


	－
	100nHz por 1Hz, 
0.1Hz por 100MHz.

	
	
Impedancia de entrada
	－
	1kΩ/1pf

	
	Sensibilidad


	－
	35mVrms ~ 30Vms (5Hz a 150MHz)

	Características del sistema



	 
	
Almacenar / Recordar
	10 Grupos de configuración de recuerdos



	
	Interfaz


	USB(Dispositivo)


	
	Monitor

	LCD

	Especificaciones generales



	 
	
Fuente de alimentación
	AC100～240V ,  50～60Hz

	
	El consumo de energía


	25 VA

	
	Entorno operativo

[image: image1.png]



	
Temperatura para satisfacer la especificación :  18 ~ 28∘C
Temperatura de funcionamiento:  0 ~ 40∘C
Humedad relativa: ≤ 80%, 0 ~ 40°C

≤ 70%, 35 ~ 40°C
Categoría de Instalación： CAT Ⅱ

	
	Altitud de funcionamiento


	2000 metros 

	
	Temperatura de almacenamiento


	-10 ~ 70∘C, Humedad: ≤70%

	
	Dimensiones (WxHxD)


	266(W)×107(H)×293(D) mm

	
	Peso


	Aprox. 2.5 kg

	
	Accesorios 
	CD (manual de usuario + software) × 1, Guía de inicio rápido x1, Cable de alimentación × 1



	
	
	GTL-101× 1
	GTL-101× 2


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este capítulo contiene instrucciones de seguridad importantes eso se debe seguir cuando se opera y almacenando el generador de funciones. Lea lo siguiente antes de cualquier operación para garantizar su seguridad y mantenga el generador de funciones en las mejores condiciones.
Símbolos de seguridad

Estos símbolos de seguridad pueden aparecer en este manual o en el instrumento.
[image: image49.png]


[image: image2.png]



ADVERTENCIA 
[image: image50.png]


[image: image3.png]



PRECAUCIÓN

[image: image51.png]0.1Hz-SMHz _ 0.1Hz-12MHz _0.1Hz-25MHz




[image: image4.png]



[image: image52.png]LCD Display Number  Scroll Wheel Arrow keys SYNC output port

d S
pa ~
MAN
Functon keys Cutput port
L ™ Enter key
ARB kiys Operdtion  Output Power

keys control key button



[image: image5.png]



[image: image53.png]LCD Display Number  Scroll Wheel Arrow keys  SYNC output port

pad
T MAIN
Function keys output port
L [ Enter key
=
R8Iy Operaton Output Pover

keys | controlkey button




[image: image6.png]



[image: image54.png]


[image: image7.png]1+




[image: image55.png]



[image: image8.png]



[image: image56.png]



[image: image9.png]




[image: image10.png]I3





Reglas de seguridad
Guía general                                           

[image: image11.png]



PRECAUCIÓN 

 Fuente de alimentación

[image: image12.png]1\ warNING




ADVERTENCIA

 



Fusible
[image: image13.png]1\ waRNING




ADVERTENCIA 


Limpiar el generador 
de funciones 

Ambiente Operación 

Ambiente de 
almacenamiento 



[image: image14.png]154 §




Disposición

Cable de alimentación para el Reino Unido

Cuando utilice el generador de funciones en el Reino Unido, asegúrese de que el cable de alimentación cumple con las siguientes instrucciones de seguridad.



NOTA: Este cable / aparato solo debe ser cableado por personas competentes.
[image: image15.png]/L \WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

IMPORTANT: The wires in this lead are coloured in accordance with the
following code:

e
B




Como los colores de los cables en los cables principales pueden no corresponder con la marca de color identificada en su enchufe / dispositivo, proceda de la siguiente manera:

El cable que es de color verde y amarillo debe estar conectado a la Tierra terminal marcado con la letra E, el símbolo de tierra o el color Verde / Verde y Amarillo.

El cable que es de color azul debe estar conectado a la terminal que es marcado con la letra N o coloreado azul o negro.

El cable que está de color marrón debe estar conectado a la terminal marcado con la letra L o P o de color marrón o rojo.

En caso de duda, consulte las instrucciones provistas con el equipo o contacto el proveedor.
Este cable / aparato debe estar protegido por una clasificación adecuada y aprobada

Fusible de red HBC: consulte la información de clasificación en el equipo y / o instrucciones de usuario para más detalles. Como guía, un cable de 0,75 mm2 debe ser protegido por un fusible de 3A o 5A. Los conductores más grandes requerirían normalmente 13 tipos de A, dependiendo del método de conexión utilizado.

Cualquier cableado expuesto de un cable, enchufe o conexión que esté conectado a un toma de corriente es extremadamente peligroso. Si un cable o enchufe se considera peligroso, apague la alimentación de la red eléctrica y retire el cable, cualquier fusible y fusible asambleas. Todo el cableado peligroso debe destruirse inmediatamente y reemplazado de acuerdo con el estándar anterior.

Primeros pasos presenta las funciones principales del generador de funciones, apariencia e introduce un breve resumen de instrucciones de algunas de las funciones básicas. Por completo instrucciones de operación, por favor vea la operación capítulo.

Características Principales 


  
 

	
	
	
	
	
	
	

	Nombre del modelo 
	AFG-2005
	AFG-2105
	AFG-2012
	AFG-2112 
	AFG-2025
	AFG-2125

	Compensación variable
	
	
	
	
	
	

	Servicio variable
	
	
	
	
	
	

	Salida SYNC (TTL)
	
	
	
	
	
	

	Guardar / Recordar
	
	
	
	
	
	

	Operación de barrido
	
	
	
	
	
	

	AM
	
	
	
	
	
	

	FM 
	
	
	
	
	
	

	FSK 
	
	
	
	
	
	

	Contador de frecuencias
	
	
	
	
	
	

	ARB 
	
	
	
	
	
	

	Interfaz USB
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rendimiento 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Características

Interface

Visión general del panel

Panel frontal 
AFG-2105/2112/2125
 

AFG-2005/2012/2025 
Panel frontal


Pantalla LCD de 3.5 pulgadas, pantalla LCD de 3 colores.


                          [image: image16.png][oJoJolo)}
[oJoJolo]
[o)o)olo]



                               



                        [image: image17.png]






                       [image: image18.png]



                                        [image: image19.png]






                                       [image: image20.png]







                                        [image: image21.png]





                                   [image: image22.png]




                                             [image: image23.png]




 

                                               [image: image24.png]




                                           [image: image25.png]‘SaveRecal






                                               [image: image26.png]



                                            [image: image27.png]INTEEXT





                                                 [image: image28.png]




                                             [image: image29.png]



                                                     
                                                 [image: image30.png]




                                               [image: image31.png]LINLOG






                                                    [image: image32.png]



                                                      

                                                     [image: image33.png]



                                                   [image: image34.png]




                                                        [image: image35.png]



                                                 [image: image36.png]




                                                        [image: image37.png]




                                                   [image: image38.png]Rate






                                                        [image: image39.png]



                                         [image: image40.png]




                                             [image: image41.png]




                                         [image: image42.png]




                                            [image: image43.png]00





                                            [image: image44.png]



                                             [image: image45.png]




                                                [image: image46.png]



                                                   

                                                 [image: image47.png]




                                                [image: image48.png]




* indica funciones / características para AFG-2105/2112/2125 solamente.

Advertencia: identifica condiciones o prácticas que podría ocasionar lesiones o la muerte.








Precaución: identifica condiciones o prácticas que podría ocasionar daños al generador de funciones o a otros objetos o propiedad.





Peligro: alto voltaje.








Atención: Consulte el Manual.








Terminal de conductores protectores.








Terminal Tierra (Tierra).








PELIGRO: Superficie caliente.








Aislamiento doble.








No deseche los equipos electrónicos como no clasificados residuos municipales. Usa una colección separada instalación o póngase en contacto con el proveedor instrumento fue comprado.








( No coloque objetos pesados ​​sobre el instrumento.


( No coloque objetos inflamables en el instrumento.


( Evite el impacto severo o el manejo brusco que puede dañar el generador de funciones.


( Evite las descargas de electricidad estática en o cerca del generador de funciones.


( Use solo conectores de acoplamiento, no cables desnudos, para las terminales.


( El instrumento solo debe ser desmontado por un técnico calificado.


(Categorías de medidas) EN 61010-1: 2010 especifica las categorías de medición y sus requisitos de la siguiente manera. El instrumento pertenece a la categoría II.


( La categoría de medición IV es para la medición realizada en fuente de una instalación de bajo voltaje.


( La categoría de medición III es para la medición realizada en una  instalación de edificios.


( La categoría de medición II es para la medición realizada en circuitos conectados directamente a una instalación de bajo voltaje.


( Categoría de medición I es para mediciones realizadas en circuitos no conectados directamente a la red.








( Voltaje de entrada de CA: 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz.





( Conecte el conductor de tierra de protección del cable de alimentación de CA a una conexión a tierra prevenir descargas eléctricas.








( Tipo de fusible: F1A / 250V.


( Solo los técnicos calificados deben reemplazar el fusible.


( Para garantizar la protección contra incendios, reemplace solo el fusible con el tipo y clasificación especificados.


( Desconecte el cable de alimentación y todos los cables de prueba antes de reemplazar el fusible.


( Asegúrese de que la causa del reventón del fusible sea fija antes de reemplazar el fusible.








(Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el generador de funciones.


( Use un paño suave humedecido en una solución de detergente y agua. No rocíe ningún líquido en el generador de funciones.


( No use productos químicos que contengan productos agresivos tales como benceno, tolueno, xileno y acetona.








(Grado de contaminación) EN 61010-1: 2010 especifica grados de contaminación y sus requisitos de la siguiente manera. El generador de funciones cae bajo grado 2.


La contaminación se refiere a la "adición de materia extraña, sólido, líquido o gases (gases ionizados), que pueden producir una reducción del dieléctrico resistencia o resistividad superficial”.


( Grado de contaminación 1: sin contaminación o solo seco, no conductor la contaminación ocurre. La contaminación no tiene influencia.


( Grado de contaminación 2: normalmente solo contaminación no conductiva ocurre. Ocasionalmente, sin embargo, una conductividad temporal causada por condensación debe ser esperada.


( Grado de contaminación 3: se produce contaminación conductiva, o seca, no conductiva se produce contaminación que se convierte en conductivo debido a condensación que se espera. En tales condiciones, equipo normalmente está protegido contra la exposición a la luz solar directa, precipitación y presión total del viento, pero ninguna temperatura ni la humedad está controlada.











Ubicación: interior, sin luz solar directa, sin polvo, contaminación casi no conductiva (Nota a continuación) y evite campos magnéticos fuertes.


( Humedad relativa: <80%


( Altitud: <2000m


( Temperatura: 0 ° C a 40 ° C








Ubicación: interior


( Humedad relativa: <80%


( Temperatura: -10 ° C a 70 ° C








No deseche este instrumento como no clasificado residuos municipales. Usa una colección separada instalación o póngase en contacto con el proveedor instrumento fue comprado. Por favor asegúrese los residuos eléctricos desechados se reciclan adecuadamente para reducir el impacto ambiental.








� ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.�IMPORTANTE: los cables en este cable están coloreados de acuerdo con el siguiente código:


Verde / Amarillo: Tierra                              �


Azul: Neutral                         


Brown: Live (Fase)  











Nombre del modelo    AFG-2005  AFG-2105  AFG-2012  AFG-2112  AFG-2025  AFG-2125 


Rango de frecuencia    �


�Forma de onda de salida     Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido, ARB


�                                                    0.1Hz ~ 20MHz


                                           1 mVpp a 10 Vpp (en 50Ω)


                                          2 mVpp a 20 Vpp (circuito abierto)





                                                     20MHzHz ~ 25MHz


                                                   1 mVpp a 5 Vpp (en 50Ω)


                                           2 mVpp a 10 Vpp (circuito abierto)











Rango de Amplitud





La tecnología DDS que usa un FPGA brinda alta formas de onda de resolución


( Señal DDS de 25MHz (Síntesis digital directa) serie de salida


( Resolución de 0.1Hz


( Capacidad de forma de onda arbitraria de función completa 


Tasa de muestreo de 20 MSa / s


 Velocidad de repetición de 10 MHz 


Longitud de onda de 4 k-puntos Resolución de amplitud de 10 bits 


Diez memorias de forma de onda 4k.








Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido


( Modulación Int / Ext AM, FM, FSK


( Salida de modulación / señal de barrido


( Guardar / recuperar 10 grupos de memorias de configuración


( Protección de sobrecarga de salida


( ARB (forma de onda arbitraria) se puede editar con


Software para PC








Interfaz USB como estándar


( LCD de 3.5 pulgadas








�





SYNC Puerto de salida








Teclas de flecha





Rueda de desplazamiento





Teclado numérico





LCD Monitor





Puerto de salida�PRINCIPAL











Botón de encendido








Introducir clave





Tecla de control salida








Llaves de operación 





Llaves ARB





Llave de funciones





SYNC Puerto de salida








Teclas de flecha








Rueda de desplaza-miento








Teclado �Numérico





Monitor LCD





�





Llave de funciones








Puerto de salida�PRINCIPAL








Llaves ARB








Llaves de operación 








Tecla de control salida








Botón de encendido








Introducir clave








Teclado





�El teclado digital se usa para ingrese valores y parámetros. El teclado se usa a menudo en conjunción con la selección teclas y perilla variable.





La rueda de desplazamiento se usa para editar valores y parámetros en pasos de 1 dígito. Usado en conjunto con las teclas de flecha.


                            �








Incrementar 





Disminución





Rueda de desplaza-miento














Se usa para seleccionar dígitos al editar parámetros








Teclas de      flecha








Puerto de salida SYNC (50Ω impedancia).











Puerto de salida principal (50Ω impedancia).





�





Puertos de salida








��Usado para confirmar los valores de entrada.








�Introducir clave





��Convierte la potencia del instrumento encendido / apagado.








Botón de encendido











Salida Enciende / apaga.








Llave de control de salida














Alterna la impedancia de salida entre 50Ω y Alto-Z.








Salida


Impedancia











Selecciona unidades Hz o Vpp.











Guarda o recupera formas de onda de memoria.








Teclas de operación











Selecciona unidades kHz o Vrms.








Establece la fuente en interna o externo para la modulación y funciones FSK *











Selecciona unidades de MHz o dBm.











Establece la frecuencia "Hop" para FSK modulación*.








Teclas de operación











Selecciona% unidades.











Establece el barrido en lineal o logarítmico*.








La tecla Mayús se usa para seleccionar funciones secundarias en las teclas de operación.








La tecla AM se usa para activar AM modulación activada / desactivada *.











Selecciona la modulación forma de onda *.








La tecla FM se utiliza para activar FM modulación activada / desactivada *.








Teclas de operación








Selecciona la profundidad de modulación o la desviación de frecuencia *.








�Selecciona la modulación FSK *.





Establece la modulación AM, FM y FSK y tasa de función de barrido *











Selecciona la función  de barrido. 














Establece la frecuencia de inicio o parada *.











Activa el contador de frecuencia encendido apagado*.














Establece la puerta del contador de frecuencia hora*.








Teclas de edición de formas de onda arbitrarias.�


La tecla Punto establece el punto ARB números.�


La clave Value establece la amplitud valor del punto seleccionado.











  Teclas de edición ARB








La tecla FUNC se usa para seleccionar el tipo de forma de onda de salida:


Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido, ARB.








Teclas de       función








Establece la frecuencia de la seleccionada forma de onda.











Establece la amplitud de la seleccionada forma de onda.











El OFST establece la compensación de DC para la forma de onda seleccionada.








�La tecla DUTY establece el ciclo de trabajo de formas de onda cuadradas y de rampa.








